2 Рентгенотехника

Вопрос

1 Какой вид экранной нерезкости имеет практическое значение?

Варианты ответов

1 общий (балл - 0)

2 местный (балл - 9)

3 важны оба вида (балл - 0)

4 для практики это не важно (балл - 0)

2 Как вы определяете экранную нерезкость?

Варианты ответов

1 по изображению легочного рисунка (балл - 0)

2 по четкости тени средостения (балл - 0)

3 по четкости костного скелета (балл - 9)

4 по четкости куполов диафрагмы (балл - 0)

3 от чего зависит контрастность рентгеновского снимка?

Варианты ответов

1 напряжения на трубке (балл - 9)

2 количества МАС (балл - 0)

3 времени проявления (балл - 0)

4 на какие види нерезкости Вы можете воздействовать?

Варианты ответов

1 динамическая (балл - 9)

2 общая экранная (балл - 0)

3 нерезкость рентгеновской пленки (балл - 0)

4 морфологическую (балл - 0)

5 Как будет работать старый проявитель, если в него добавить свежий?

Варианты ответов

1 значительно лучше (балл - 0)

2 хуже (балл - 0)

3 так же (балл - 0)

4 будет некоторое улучшение, но кратковременное (балл - 9)

6 Возникает ли вуаль на ренгеновской пленке, если она хранится горизонтально?

Варианты ответов

1 да (балл - 9)

2 нет (балл - 0)

3 в некоторых случаях (балл - 0)

7 если на снимке есть выраженная серая вуаль, то от чего это зависит?

Варианты ответов

1 "старый" проявитель (балл - 0)

2 недостаточное фиксирование (балл - 0)

3 чрезмерная экспозиция (балл - 9)

4 "старые" усиливающие экраны (балл - 0)

8 Сколько времени нужно проявлять снимок, чтобы перепроявить его?

Варианты ответов

1 в два раза дольше чем указано на коробке (балл - 0)

2 более 20 минут (балл - 0)

3 нормально экспонированый снимок перепроявить нельзя (балл - 9)

9 От чего зависит четкость рентгеновского снимка?

Варианты ответов

1 от выдержки (балл - 9)

2 от силы тока на трубке (балл - 0)

3 от напряжения на трубке (балл - 0)

4 от качества отсеивающей решетки (балл - 0)

10 Какая нагрузка желательна на рентгенотрубку?

Варианты ответов

1 около минимума (балл - 0)

2 около максимума (балл - 9)

3 около средней (балл - 0)

4 определяется паспортными характеристиками аппарата (балл - 0)

11 Имеет ли значение время вращения анода после выполнения снимка?

Варианты ответов

1 в некоторых случаях (балл - 0)

2 да, всегда (балл - 9)

3 нет, значения не имеет (балл - 0)

4 зависит от иарки трубки (балл - 0)

12 Что изменит для получения более четкого изображения?

Варианты ответов

1 величину оптического фокуса (балл - 9)

2 величину электрического фокуса (балл - 0)

13 Имеет ли значение расстояние "фокус трубки-растр" для эффективной работы?

Варианты ответов

1 да (балл - 9)

2 нет (балл - 0)

3 в некоторых случаях (балл - 0)

14 При совпдении центра рентгеновского пучка и растра:

Варианты ответов

1 будет эффективная работа последнего (балл - 9)

2 эффективность работы растра от этого не зависит (балл - 0)

3 эффективность работы растра зависит от его марки (балл - 0)

4 в данном случае все зависит от марки трубки (балл - 0)

15 Что Вы будете изменять при небольшой разнице двух  объектов?

Варианты ответов

1 напряжение (балл - 0)

2 экспозицию (балл - 9)

3 то и другое (балл - 0)

16 Что вы будете изменять при большой разнице двух объектов?

Варианты ответов

1 напряжение (балл - 0)

2 экспозицию (балл - 0)

3 то и другое (балл - 9)

17 В чем смысл работы усиливающих экранов?

Варианты ответов

1 сенсибилизация эмульсии (балл - 0)

2 свечение (балл - 9)

3 последующее влияние на фотолабораторный процес (балл - 0)

18 При яркой освещенности помещения при электрорентгенографии будет :

Варианты ответов

1 уменьшение потенциала пластины (балл - 9)

2 увеличение потенциала плпстины (балл - 0)

3 возникнут артефакты (балл - 0)

4 потребуется большее кол-во проявляющего порошка (балл - 0)

19 В каких случаях эффективна электрорентгенография?

Варианты ответов

1 для выявления органических изменений (балл - 9)

2 для выявления функциональных  изменений (балл - 0)

3 эффективна в любом случае (балл - 0)

20 Электрическое повреждение пластины возникает при :

Варианты ответов

1 зарядке (балл - 9)

2 экспонировании (балл - 0)

3 проявлении изображения (балл - 0)

4 закреплении изображения (балл - 0)

21 Где при просвечивании наибольший уровень облучения персонала?

Варианты ответов

1 в зоне прямого пучка (балл - 0)

2 под прямым углом к прямому пучку (балл - 9)

3 позади трубки (балл - 0)

22 Изменяется ли уровень облучения пациента при диафрагмировании пучка?

Варианты ответов

1 да и очень значительно (балл - 9)

2 да, но не очень значительно (балл - 0)

3 практически не меняется (балл - 0)

23 Какова интегральная доза облучения при рентгенокимографии сердца  в сравнении с обычной прямой рентгенограммой?

Варианты ответов

1 равна (балл - 0)

2 больше в три раза (балл - 0)

3 больше в двенадцать раз (балл - 9)

4 меньше (балл - 0)

24 В какой зоне взаимодействия R-излучения проводится R-скопия и графия?

Варианты ответов

1 классическое рассеивание (балл - 0)

2 фотоэффект (балл - 0)

3 комптоновское рассеивание (балл - 9)

25 Какой вид нерезкости приводит чаще всего к ошибочному заключению?

Варианты ответов

1 экранная (балл - 0)

2 пленочная (балл - 0)

3 динамическая (балл - 9)

4 геометрическая (балл - 0)

26 Одинаковые ли последствия облучения для лиц разного возраста?

Варианты ответов

1 да (балл - 0)

2 нет (балл - 9)

27 В каком возрасте последствия облучения наибольшие?

Варианты ответов

1 в младенческом (балл - 9)

2 в юношеском (балл - 0)

3 в зрелом (балл - 0)

4 в старческом (балл - 0)

28 В каком возрасте последствия облучения наименьшие?

Варианты ответов

1 в младенческом (балл - 0)

2 в юношеском (балл - 0)

3 в зрелом (балл - 0)

4 в старческом (балл - 9)

29 Зависит ли разрешающая способность усиливающего экрана от его марки?

Варианты ответов

1 очень значительно (балл - 0)

2 зависимость умеренная (балл - 9)

3 зависимость без практического значения (балл - 0)

30 Зависит ли яркость свечения усиливающего экрана от его марки?

Варианты ответов

1 да (балл - 9)

2 в некоторых случаях (балл - 0)

3 нет (балл - 0)

31 Для чего нужно протирать спиртом усиливающие экраны?

Варианты ответов

1 для восстановления химической структуры (балл - 0)

2 для очищения (балл - 9)

3 для снятия элетрического заряда (балл - 0)

4 протирать нельзя (балл - 0)

32 Зависит ли степень экранной нерезкости от плотности прилегания его к рентгеновской пленке?

Варианты ответов

1 да (балл - 9)

2 нет (балл - 0)

3 в некоторых случаях (балл - 0)

33 Важно ли поддерживать вакуум в рентгеновской трубке при УРИ?

Варианты ответов

1 да (балл - 9)

2 нет (балл - 0)

3 никакого вакуума там нет (балл - 0)

4 если есть, на него не воздействуешь (балл - 0)

34 Каким образом поддерживается вакуум в стеклянной колбе трубке?

Варианты ответов

1 ежедневная работа (балл - 9)

2 бережное обращение (балл - 0)

3 сухое помещение (балл - 0)

4 вакуум постоянен (балл - 0)

35 Задерживает ли стеклянная колба трубки рентгеновское излучение?

Варианты ответов

1 да (балл - 0)

2 нет (балл - 0)

3 только мягкое излучение (балл - 9)

4 только жесткое излучение (балл - 0)

36 Какая степень оптической плотности почернения пленки желательна?

Варианты ответов

1 небольшая (балл - 0)

2 умеренная (балл - 9)

3 максимальная (балл - 0)

4 решается индивидуально (балл - 0)

37 Какая степень контрастности снимка желательна?

Варианты ответов

1 небольшая (балл - 0)

2 средняя (балл - 9)

3 максимальная (балл - 0)

38 Можно ли протирать усиливающий экран не спиртом, а мыльным раствором?

Варианты ответов

1 да (балл - 9)

2 нет (балл - 0)

3 можно в особых случаях (балл - 0)

39 Учитывая вредность R-процедур, следует ли избегатьповторной рентгенограммы при неудовлетворительном качестве первой рентгенограммы?

Варианты ответов

1 да (балл - 0)

2 нет, снимок снимок переделать тотчас же (балл - 9)

3 следует переделать через несколко дней (балл - 0)

4 лучше прибегнуть к флюорографии (балл - 0)

40 При большой контрастности снимка возникает :

Варианты ответов

1 хорошая различимость деталей (балл - 0)

2 лучше видна структураобразования (балл - 0)

3 плохая различимость деталей (балл - 9)

4 не имеет значения (балл - 0)

41 Способствует ли различению деталей рентгенография жесткими лучами?

Варианты ответов

1 да, эффект значительный (балл - 0)

2 да, но падает контрастность снимка (балл - 9)

3 нет (балл - 0)

4 четкость деталей уменьшается (балл - 0)

42 По каким элементам снимка нужно оценивать его резкость?

Варианты ответов

1 по четкости легочного рисунка (балл - 0)

2 по четкости корней легких (балл - 0)

3 по четкости края ребря (балл - 0)

4 по четкости сердечной тени (балл - 9)

43 Какое влияние на снимок оказывает рассеянное излучение?

Варианты ответов

1 улучшает качество передачи деталей (балл - 0)

2 снижает дозу облучения на пациента (балл - 0)

3 снимок ухудшается (балл - 9)

4 не влияет на качество снимка (балл - 0)

44 Как изменится количество рассеянных лучей, воздействующих на эмульсию пленки при увеличении расстояния "трубка-пленка"?

Варианты ответов

1 увеличивается (балл - 0)

2 уменьшается (балл - 9)

3 остается без изменений (балл - 0)

45 Уменьшается ли расстояние излучение при компрессии больного?

Варианты ответов

1 уменьшается (балл - 9)

2 увеличивается (балл - 0)

3 остается без изменений (балл - 0)

46 На идеальном снимке должны быть видны :

Варианты ответов

1 только костные структуры (балл - 0)

2 только мягкие ткани (балл - 0)

3 то и другое (балл - 9)

4 подходить индивидуально по клинике (балл - 0)

47 При большой контрастности рентгеновской пленки напряжение на трубке можно :

Варианты ответов

1 повысить (балл - 9)

2 понизить (балл - 0)

3 оставить без изменений (балл - 0)

4 обязательно понизить (балл - 0)

48 Участок снимка где нет никаких теней и не было препятствий для рентгеновских лучей должен быть :

Варианты ответов

1 светло-серым (балл - 0)

2 темно-серым (балл - 0)

3 почти черным (балл - 9)

4 почти белым (балл - 0)

49 Какой снимок будет более резким?

Варианты ответов

1 с усиливающем экраном (балл - 0)

2 без усиливающего экрана (балл - 9)

3 это не имеет значения (балл - 0)

50 Увеличивается ли зернистость изображения при обоаботке в теплом проявителе?

Варианты ответов

1 да (балл - 9)

2 нет, только в холодном (балл - 0)

3 зернистость не зависит от температуры (балл - 0)

51 При неполном прилегании объекта к пленке возникает :

Варианты ответов

1 снижение контрастности (балл - 0)

2 увеличение нерезкости (балл - 9)

3 практического значения нет (балл - 0)

4 всегда лучше выявляются детали (балл - 0)

52 Увеличение расстояния между R-трубкой и пленкой приводит :

Варианты ответов

1 к снижению геометрической нерезкости (балл - 9)

2 увеличению геометрической нерезкости (балл - 0)

3 снижению контрастности снимка (балл - 0)

4 увеличению рассеянного излучения (балл - 0)

53 Если уменьшить расстояние между объетом и пленкой, то :

Варианты ответов

1 увеличится четкость снимка (балл - 9)

2 уменьшится четкость снимка (балл - 0)

3 увеличится геометрическая нерезкость (балл - 0)

4 увеличится рассеянное излучение (балл - 0)

54 Какой цвет фильтра фотолабораторного фонаря лучше применять для работы?

Варианты ответов

1 красный (балл - 0)

2 желто-зеленый (балл - 9)

3 синеватого тона (балл - 0)

4 не имеет значения (балл - 0)

55 Фильтр фотолабораторного фонаря вышел из строя, Ваши действия :

Варианты ответов

1 можно временно покрасить краской (балл - 0)

2 заменить на новый (балл - 9)

3 временно покрыть цветным материалом (балл - 0)

56 Для оценки фотолабораторного фонаря Вашему лаборанту нужно :

Варианты ответов

1 регулярно осматривать его (балл - 0)

2 провести пробу с пленкой (балл - 0)

3 провести ступенчатую пробу с пленкой (балл - 9)

4 вы проанализируете рентгенограмму и дадите указание (балл - 0)

57 Высокое напряжение ( кv ) на трубке - это :

Варианты ответов

1 количество лучей (балл - 0)

2 качество лучей (балл - 9)

3 ни то и ни другое (балл - 0)

58 Сила тока на трубке ( ма ) - это :

Варианты ответов

1 количество лучей (доза) (балл - 9)

2 качество лучей (балл - 0)

3 ни то и ни другое (балл - 0)

59 Пленка чаще всего засвечивается при :

Варианты ответов

1 зарядке кассеты (балл - 9)

2 проявлении (балл - 0)

3 закреплении (балл - 0)

4 хранении (балл - 0)

5 другое (балл - 0)

60 При повышении высокого напряжения увеличивается ли экспонированность его?

Варианты ответов

1 да, всегда (балл - 9)

2 да, в некоторых случаях (балл - 0)

3 зависит от пленки (балл - 0)

4 нет (балл - 0)

61 Увеличение напряжения на 10-15 киловольт равно :

Варианты ответов

1 увеличению экспозициив 1,5 раза (балл - 0)

2 увеличению экспозиции в 2 раза (балл - 9)

3 увеличению экспозиции в 3 раза (балл - 0)

4 увеличению экспозиции в 5 раз (балл - 0)

62 Нужно ли менять величину экспозиции при применении экранов?

Варианты ответов

1 уменьшить примерно в 5 раз (балл - 0)

2 уменьшить примерно в 10 раз (балл - 0)

3 уменьшить примерно в 20 раз (балл - 9)

4 увеличить примерно в 5 раз (балл - 0)

63 При какой толщине объекта целесообразно применение осеивающей решетки?

Варианты ответов

1 при любой (балл - 0)

2 свыше 10 см (балл - 9)

3 свыше 15 см (балл - 0)

4 свыше 20 см (балл - 0)

64 Следует ли менять условия рентгенографии при применении решетки?

Варианты ответов

1 нет (балл - 0)

2 увеличить напряжение на 10 киловольт (балл - 9)

3 увеличить напряжение на 15-20 киловольт (балл - 0)

4 уменьшить напряжение на 15 киловольт (балл - 0)

65 Приводит ли применение решетки к повышению контрастности снимка?

Варианты ответов

1 да, всегда (балл - 9)

2 да, при применении специальных решеток (балл - 0)

3 контрастность не повышается (балл - 0)

4 контрастность снижается (балл - 0)

66 Зависит ли экспонированность пленки от расстояния "фокус-пленка"?

Варианты ответов

1 нет (балл - 0)

2 имеется квадратичная зависимость (балл - 9)

3 имеется линейная зависимость (балл - 0)

67 При изменении толщины больного на 1 см нужно изменить напряжение :

Варианты ответов

1 на 1 киловольт (балл - 0)

2 на 2 киловольта (балл - 9)

3 на 3 киловольта (балл - 0)

4 на 4 киловольта (балл - 0)

68 При изменении толщины объекта на 1 см нужно изменить экспозицию на :

Варианты ответов

1 на 20% (балл - 0)

2 на 25% (балл - 9)

3 на 30% (балл - 0)

4 на 35% (балл - 0)

69 Что такое экспозиция?

Варианты ответов

1 напряжение умноженное на силу тока (балл - 0)

2 сила тока в ма умноженная на время (балл - 9)

3 напряжение умноженное на время (балл - 0)

4 напряжение умноженное на время и силу тока (балл - 0)

70 Нужно ли изменять тех. условия рентгенографии для лиц моложе 18 лет?

Варианты ответов

1 увеличить экспозицию (балл - 9)

2 уменьшить экспозицию (балл - 0)

3 изменения не требуются (балл - 0)

71 При рентгенографии больного в гипсовой повязке нужно :

Варианты ответов

1 увеличить напряжение на 10-15 киловольт (балл - 9)

2 увеличить напряжение на 20-25 киловольт (балл - 0)

3 увеличить напряжение на 30 киловольт (балл - 0)

4 увеличить экспозицию в 5 раз (балл - 0)

72 Нужна ли коррекция режимов при рентгенографии лиц пожилого возраста?

Варианты ответов

1 увеличить экспозицию (балл - 0)

2 уменьшить экспозицию (балл - 9)

3 изменений вносить не нужно (балл - 0)

73 Прявитель это :

Варианты ответов

1 слабая щелочь (балл - 9)

2 нейтральный раствор (балл - 0)

3 слабая кислота (балл - 0)

4 химически инертный раствор (балл - 0)

74 Закрепитель это :

Варианты ответов

1 слабая щелочь (балл - 0)

2 слабая кислота и нейтральный раствор (балл - 9)

3 только нейтральный раствор (балл - 0)

75 В чем отличие проявителя от восстановителя?

Варианты ответов

1 ни в чем отличий нет (балл - 0)

2 уменьшено количество проявляющих веществ (балл - 0)

3 уменьшено количество бромистых солей (балл - 0)

4 отсутствуютбромистые соли (балл - 9)

76 От чего зависит степень почернения рентгеновской пленки при проявлении?

Варианты ответов

1 от времени проявления (балл - 0)

2 от экспозиции (балл - 9)

3 от пониженной температуры проявителя (балл - 0)

4 от марки рентгеновской трубки (балл - 0)

77 При увеличении времени проявления рентгеновской пленки возникает?

Варианты ответов

1 увеличение контрастности (балл - 0)

2 увеличение вуали на снимке (балл - 9)

3 "прорабатываютяс" детали изображения (балл - 0)

4 проявляются цветные пятна (балл - 0)

78 При закреплении рентгеновского снимка происходит превращение серебра в :

Варианты ответов

1 в растворимую соль (балл - 9)

2 нерастворимую соль (балл - 0)

3 происходит физический процесс (балл - 0)

79 Какая часть серебра остается на рентгеновской пленке после ее полной обработки

Варианты ответов

1 100% (балл - 0)

2 50% (балл - 0)

3 25% (балл - 9)

4 12,5% (балл - 0)

80 Возникает ли дихроичная вуаль при попадании фиксажа в проявитель?

Варианты ответов

1 да возникает (балл - 9)

2 возникает серая, а не цветная вуаль (балл - 0)

3 попадание фиксажа не имеет значения (балл - 0)

4 это зависит от пленки (балл - 0)

81 Быстрое проявление изображения на рентгеновской пленке будет при:

Варианты ответов

1 переэкспонировании (балл - 9)

2 недоэкспонировании (балл - 0)

3 хорошем проявителе (балл - 0)

4 правильной экспозиции (балл - 0)

82 Повышенная температура проявителя приведет :

Варианты ответов

1 к улучшению структурности изображения (балл - 0)

2 к повышению зернистости (балл - 9)

3 к облегчению работы (балл - 0)

4 к улучшению фиксирования (балл - 0)

83 Сползание эмульсии пленки происходит :

Варианты ответов

1 в теплом проявителе (балл - 9)

2 при энергичном проявлении (балл - 0)

3 при энергичном закреплении (балл - 0)

4 при быстрой сушке пленки с вентилятором (балл - 0)

84 От чего зависит эмиссия электронов в рентгеновской трубке?

Варианты ответов

1 от разницы потенциалов катода и анода (балл - 0)

2 от нагрева катода (балл - 9)

3 от нагрева анода (балл - 0)

4 от заряда электрона (балл - 0)

85 Рентгеновское излучение возникает при :

Варианты ответов

1 движении электронов (балл - 0)

2 торможении электронов (балл - 9)

3 при формировании электронного облачка (балл - 0)

4 при разнице потенциалов между анодом и катодом (балл - 0)

86 Торможение электронов в трубке происходит :

Варианты ответов

1 в соответствующем элетрическом поле (балл - 0)

2 при ударе о зеркало анода (балл - 9)

3 при самопроизвольном затухании движения (балл - 0)

4 под влиянием сетки трубки (балл - 0)

87 При ударе о зеркало анода энергия электрона главным образом преобразуется в :

Варианты ответов

1 тепло (балл - 9)

2 тормозное рентгеновское излучение (балл - 0)

3 раскручивание анода (балл - 0)

4 воздействие на катод (балл - 0)

88 Что больше по размерам в рентгеновской трубке?

Варианты ответов

1 оптический фокус (балл - 0)

2 элетрический фокус (балл - 9)

3 зависит от марки трубки (балл - 0)

4 оба фокуса одинаковых размеров (балл - 0)

89 Какая должна быть поверхность анода?

Варианты ответов

1 равномерно матовая (балл - 0)

2 равномерно блестящая (балл - 9)

3 неравномерно матовая (балл - 0)

4 не и меет значения (балл - 0)

90 Для оценки состояния анода требуется :

Варианты ответов

1 специальное образование (балл - 0)

2 специальное оборудование (балл - 0)

3 можно определить на глаз (балл - 9)

4 оценить не возможно (балл - 0)

91 Влияет ли состояние анода на качество рентгенограмм?

Варианты ответов

1 да и очень значительно (балл - 9)

2 влияет незначительно (балл - 0)

3 можно пренебречь (балл - 0)

4 нет никакого влияния (балл - 0)

92 Что максимально поглощает рентгеновские лучи?

Варианты ответов

1 жировая ткань (балл - 0)

2 жидкость (балл - 0)

3 мягкие ткани (балл - 0)

4 минеральные вещества (балл - 9)

93 Что минимально поглощает рентгеновские лучи?

Варианты ответов

1 жидкость (балл - 0)

2 жировая ткань (балл - 9)

3 мягкие ткани (балл - 0)

4 минеральные вещества костец (балл - 0)

94 Нужно ли максимально приблизить объект к пленке?

Варианты ответов

1 да (балл - 9)

2 нет (балл - 0)

3 зависит от клиники (балл - 0)

95 Нужно ли максимально отодвинуть трубку от объекта?

Варианты ответов

1 да (балл - 9)

2 нет (балл - 0)

3 зависит от ситуации (балл - 0)

4 зависит от состояния боьного (балл - 0)

96 Когда очаг на пленке больших размеров, чем на самом деле?

Варианты ответов

1 в особых проекциях (балл - 0)

2 только в стандартных проекциях (балл - 0)

3 всегда (балл - 9)

4 никогда (балл - 0)

97 На сколько допустимо смещение объекта, чтобы снимок оставался резким?

Варианты ответов

1 на 0,1 мм (балл - 0)

2 на 0,2 мм (балл - 9)

3 на 0,3 мм (балл - 0)

4 на 0,5 мм (балл - 0)

98 с каких рентгенограмм следует начинать обследование больного?

Варианты ответов

1 со стандартных (балл - 9)

2 с атипичных, по усмотрению  врача (балл - 0)

3 всякий раз индивидуально (балл - 0)

99 При рентгенографии тяжелобольного целесообразно перемещать :

Варианты ответов

1 самого больного (балл - 0)

2 рентгенаппарат (балл - 9)

100 Увеличивается ли колличество рассеяных лучей при увеличении МА?

Варианты ответов

1 да (балл - 9)

2 нет (балл - 0)

3 в зависимости от объекта (балл - 0)

101 важно ли выбирая КV, учитывать отношение растра решетки?

Варианты ответов

1 да (балл - 9)

2 нет (балл - 0)

3 решается индивидуально (балл - 0)

102 При отношении решетки 1:6 какое напряжение допустимо?

Варианты ответов

1 до 60 КV (балл - 0)

2 до 75 КV (балл - 0)

3 до 100 КV (балл - 9)

4 до 125 КV (балл - 0)

103 При жесткой рентгенографии ( свыше 100 кv ) контрастность снимка :

Варианты ответов

1 повышается (балл - 0)

2 снижается (балл - 9)

3 остается без изменений (балл - 0)

104 Электрические разряды на пленке возникают :

Варианты ответов

1 в сухом помещении (балл - 9)

2 во влажном помещении (балл - 0)

3 при нормальной температуре (балл - 0)

4 при наличии летучих веществ (балл - 0)

105 Какой метод требует большей дозы облучения пациента?

Варианты ответов

1 рентгенография (балл - 0)

2 флюорография (балл - 9)

3 цифровая радиография (балл - 0)

106 От чего зависит толщина резко выделяемого слоя при томографии?

Варианты ответов

1 от фазы дыхания (балл - 0)

2 от особенности конструкции томографа (балл - 9)

3 от угла качания трубки (балл - 0)

4 от от положения больного (балл - 0)

107 Какова толщина резко выделяемого слоя при томографии с углом качания 30%)

Варианты ответов

1 2 мм (балл - 0)

2 3 мм (балл - 0)

3 4 мм (балл - 0)

4 5 мм (балл - 9)

108 Допустимы ли колебания стола при томографии?

Варианты ответов

1 да, но не больше (балл - 0)

2 нет, должна быть жесткая конструкция (балл - 9)

3 это не имеет значения (балл - 0)

109 Во время томографии высокое напряжение должно включаться :

Варианты ответов

1 сразу же при начале движения (балл - 0)

2 во время движения (балл - 9)

3 за 0, 5 сек до начала движения (балл - 0)

4 это не имеет значения (балл - 0)

110 Как вы оцениваете точность работы томографической приставки?

Варианты ответов

1 срвнивая с данными снимка (балл - 0)

2 оценка невозможна (балл - 0)

3 все обеспечено изготовителями (балл - 0)

4 по юстировочному фантому (балл - 9)