Измерение и оценка показателей освещения

В соответствии с таблицей 12 Р2.2.2006-05 на каждом рабочем месте, расположенном внутри помещений должны быть измерены и оценены 4 показателя:

Коэффициент естественной освещенности (КЕО)

Освещенность

Прямая блескость (в нормах показатель ослепленности, показатель дискомфорта)

Коэффициент пульсации освещенности.

Перед тем как произвести измерения, необходимо провести натурное обследование освещения рабочего места: зафиксировать типы источников света и светильников, высоту установки светильников, применяемую систему освещения, число негорящих ламп, данные для расчета КЕО. Затем производятся необходимые измерения.

Коэффициент естественной освещенности – отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражений), к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода; выражается в процентах.

| КЕО = | E внутр | 100,% |
| --- | --- | --- |
|  | Енаружн |  |

Способы оценки КЕО:

- Расчетный способ

- Измерения.

Для расчета предложен упрощенный способ с учетом геометрических параметров помещения, световых проемов и расположения рабочего места.

Для измерений необходимо соблюдать несколько основных положений:

1. провести подготовку к измерениям либо зафиксировать фактическое состояние (пункт 5.2 ГОСТ 24940-96)

2. Измерения проводятся в дни со сплошной десятибалльной облачностью (разрывы между облаками отсутствуют).

3. Измерения естественной освещенности внутри помещений и снаружи проводятся одномоментно, следовательно необходимы 2 прибора, 2 наблюдателя и средства связи.

4. Измерения освещенности снаружи помещений производятся от полностью открытого небосвода.

Точки измерений.

Освещенность Е, лк

Измеряется люксметром.

Основные правила (по ГОСТ 24940-96)

Пункт 5.1. Перед измерением освещенности от искусственного освещения следует провести замену всех перегоревших ламп и чистку светильников. Измерение освещенности может также производится без предварительной подготовки осветительной установки, что должно быть зафиксировано при оформлении результатов измерения.

Пункт 6.1.1. Измерение освещенности при рабочем освещении следует проводить в темное время суток, когда отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0,1 (то есть не более 10 %).

Пункт 6.1.3. При измерениях освещенности необходимо соблюдать следующие требования:

- на измерительный фотометрический датчик не должна падать тень от человека;

- измерительный прибор не должен располагаться вблизи сильных магнитных полей.

Пункт 6.1.4. Освещенность на рабочем месте определяют прямыми измерениями в плоскости, указанной в нормах освещенности, или на рабочей плоскости оборудования.

При комбинированном освещении рабочих мест освещенность измеряют сначала от светильников общего освещения, затем включают светильники местного освещения в их рабочем положении и измеряют суммарную освещенность от светильников общего и местного освещения.

Прямая блескость.

В настоящее время оценивается визуально субъективно.

Наиболее характерные признаки – наличие в поле зрения «голых» источников света, особенно на уровне глаз.

Пульсации освещенности.

Коэффициент пульсации освещенности измеряется люксметром-пульсметром одновременно с измерением освещенности.

| Кп= | Emax–Emin | .100,% |
| --- | --- | --- |
|  | 2Eср |  |

Величина коэффициента пульсации зависит:

- от типа источников света

- от типа ПРА

- от схем включения.

Значения коэффициентов пульсации для различных типов источников света и способов их включения

| Тип ИС | Кп, %, при включении ИС, расположенных в одной световой точке |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В 1 фазу | В 2 фазы | В 3 фазы |
| ЛБ | 34 | 14 | 3 |
| ЛД | 55 | 23 | 5 |
| ЛДЦ | 72 | 30 | 7 |
| ДРЛ | 58 | 28 | 2 |
| ДНаТ | 77 | 38 | 6 |
| ЛН | 3-18 | - | - |

| Таблица 12. Фактор, показатель |  | Классы условий труда |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Допусти-мый | Вредный - 3 |  |
|  |  |  | 1 степени | 2 степени |
|  |  | 2 | 3.1 | 3.2 |
| ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: |  |  |  |  |
| Коэффициент естественной освещенности (КЕО, %) |  | > 0,5* | 0,1 – 0,5* | <0,1 |
| ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: |  |  |  |  |
| Освещенность рабочей поверхности (Е, лк) для разрядов зрительных работ | I – III, А, Б1 | Ен** | 0,5Ен≤ - <Ен | <0,5Ен |
|  | IV – XIV, Б2, В, Г, Д, Е, Ж | Ен** | <Ен |  |
| Прямая блёскость*** |  | Отсут-ствие | Наличие |  |
| Коэффициент пульсации освещенности (Кп, %) |  | Кпн** | >Кпн |  |
| * Независимо от группы административных районов по ресурсам светового климата. ** Нормативные значения: освещенности – Ен, коэффициента пульсации освещенности – Кпн в соответствии со СНиП 23-05-95*, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, отраслевыми и ведомственными нормативными документами по освещению. *** Контроль прямой блёскости проводится визуально. При наличии в поле зрения работников слепящих источников света, ухудшения видимости объектов различения и жалоб работников на дискомфорт зрения условия труда по данному показателю относят к классу 3.1. |  |  |  |  |

Классы условий труда в зависимости от параметров световой среды

На некоторых рабочих местах могут присутствовать другие показатели качества освещения, которые также могут быть оценены как вредные. К числу таких показателей, согласно таблице 13, относятся отраженная блескость и яркость.

Отраженная блескость возникает тогда, когда свет от источника света отражается от блестящей рабочей поверхности и попадает в глаза работнику, слепит его или вызывает дискомфорт. Отраженная блескость не измеряется, этот показатель оценивается визуально, отраженная блескость либо есть, либо нет. Этот показатель, как правило имеет место, когда работают с металлом, пластмассой, стеклом, калькой, глянцевой бумагой (стекла измерительных приборов, экран ВДТ и др.).

Яркость, обозначается L, измеряется в кд/м2. Этот показатель оценивается в тех случаях, когда есть система освещения «на просвет» (например, негатоскопы в рентгеновских кабинетах, браковка стеклотары и других изделий на фоне светящих поверхностей) и для рабочих мест с компьютерами.

Для рабочих мест с компьютерами, кроме вышеперечисленных показателей, обязательно оцениваются еще два показателя:

Освещенность экрана ВДТ в вертикальной плоскости, которая должна быть не более 300 лк;

Неравномерность распределения яркости в поле зрения оператолра, обозначается буквой С, измеряется в относительных единицах.

Кроме того, при наличии жалоб на качество компьютеров, или при наличии субъективных впечатлений о наличии некоторых вредностей, может быть произведена оценка по соответствующим методикам визуальных параметров ВДТ, под которыми подразумеваются недостаточная яркость белого поля экрана (менее 35 кд/м2), неравномерность яркости рабочего поля (не более 20%), недостаточная контрастность для монохромного режима (не менее 3), пространственная (дрожание) и временная (мелькание) нестабильность изображения (не должна фиксироваться визуально).

Таблица 13.

Классы условий труда в зависимости от дополнительных параметров световой среды, регламентируемых СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 и отраслевыми (ведомственными) нормативными документами по освещению

| Фактор, показатель | Классы условий труда |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Допустимый - 2 | Вредный - 3 |  |  |  |
|  |  | 3.1 степени |  |  |  |
| Яркость1 (L, кд/м2 ) | Lн | >Lн |  |  |  |
| Отраженная блескость2 | Отсутствие | Наличие |  |  |  |
| Освещенность поверхности экрана ВДТ, лк | 300 | >300 |  |  |  |
| Неравномерность распределения яркости в поле зрения пользователя ПЭВМ3 (С, отн. ед.) | Сн | >Сн |  |  |  |
| Визуальные параметры4 ВДТ: |  |  |  |  |  |
| яркость белого поля (Lэ, кд/м 2 ) | 35 | <35 |  |  |  |
| неравномерность яркости рабочего поля (δLэ, %) | ±20 | >¦20¦ |  |  |  |
| контрастность для монохромного режима (Ки, отн. ед.) | 3 | <3 |  |  |  |
| Пространственная (дрожание) и временная (мелькание) нестабильность изображения | Не должна визуально фиксироваться | Фиксируется визуально |  |  |  |

*1 Показатель “яркость” определяется в тех случаях, когда в нормативных документах имеется указание на необходимость ее ограничения (например, ограничение яркости светлых рабочих поверхностей при местном освещении; ограничение яркости светящих поверхностей, находящихся в поле зрения работника, в частности, при контроле качества изделий в проходящем свете и т.п.)

*2 Показатель “отраженная блескость” определяется при работе с объектами различения и рабочими поверхностями, обладающими направленно-рассеянным и смешанным отражением (металлы, пластмассы, стекло, глянцевая бумага и т.п.). Контроль отраженной блескости проводится визуально. При наличии слепящего действия бликов отражения, ухудшения видимости объектов различения и жалоб работников на дискомфорт зрения условия труда по данному показателю относят к классу 3.1.

*3 Контроль показателя “неравномерность распределения яркости в поле зрения пользователя ПЭВМ” проводят для рабочих мест, оборудованных ПЭВМ (в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). Класс и степень вредности по этому показателю устанавливается только для работ III категории трудовой деятельности в соответствии с классификацией СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

*4 Контроль визуальных параметров ВДТ на рабочем месте следует проводить только при наличии субъективных визуальных данных о необходимости их инструментальных измерений и оценки степени вредности. При этом контроль и измерение визуальных параметров проводятся в соответствии с методикой, изложенной в методических указаниях «Оценка освещения рабочих мест».

Промежуточный протокол обследования освещения

1. Наименование РМ

2. Дата проведения обследования..........................

3. План помещения и РМ*:

- длина и ширина помещения.........................................

- расстояние РМ от окна....................................

- расстояние РМ от стены...................................

4. Размеры остекления  (при боковом освещении)*:

- ширина окна (ленточного остекления)......................

- ширина проема между окнами...............................

- высота окна (ленточного остекления)......................

- высота от рабочей поверхности до низа окна...............

- высота помещения.........................................

5. Схема размещения светильников над рабочим местом**

6. Система освещения

7. Типы светильников

8. Параметры размещения светильников**:

- высота подвеса...........................................

- расстояние между рядами..................................

- расстояние между светильниками в ряду....................

9. Тип и мощность ламп..............................................

10. Характеристика местного освещения

11. Коэффициенты отражения рабочей поверхности, потолка, стен, пола

12. Наличие отраженной блескости и эффективных мер по ее ограничению

13. Наличие системы освещения «на просвет» и конструктивных элементов, ограничивающих светящую поверхность при освещении «на просвет»

14. Число негорящих ламп, % .............................

15. Степень загрязнения ламп, осветительной арматуры, стен

16. Наличие и выполнение графиков чистки остеклений и светильников

17. Люксметр N.........................................

18. Замеры яркости ***  .................................

19. Замеры освещенности и коэффициента пульсации освещенности.

*  Заполняется при необходимости расчета КЕО

**  заполняется при необходимости разработки рекомендаций по улучшению условий освещения

*** Выполняются при наличии способа освещения "на просвет", больших светлых поверхностей и для рабочих мест с компьютерами

# ПРОТОКОЛ  № 000 - О

оценки условий освещения

1.Наименование и код подразделения организации и рабочего места

……………………………………………………………

Токарь

2.Наименование организации (ее подразделения), выполнявших измерения

ХХХ

3.Наименование измеряемого производственного фактора         освещение

4.Сведения о средствах измерения:

## Люксметр-пульсметр "Аргус-07" №227

## свидетельство о поверке №5455/06-О, действительно до 27.09.2008 г.

5.Метод проведения измерений с указанием нормативного документа, на

основании которого проводилось измерение: Руководство Р 2.2.2006-05, утв. Гл. госуд. санитарным врачом РФ 29.07.2005 г., ГОСТ 24940-96  "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности", СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение"2003, Методические указания № МУ ОТ РМ 01-98 / МУ 2.2.4.706-98 "Оценка освещения рабочих мест", «Отраслевые нормы искусственного освещения основных цехов предприятий станкостроительной и инструментальной промышленности», 1985г.

6.Характеристика осветительных установок

| № и наименование места измерения | Система освещения | Тип светильников | Высота подвеса светильников, м | Тип и мощность ламп | Число негорящих ламп, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механический цех | Комбинир. |  |  |  |  |
|  | общее | РСП20 | 12 | ДРЛ400 | 28 |
|  | местное | НКП04 | - | ЛН60 | 0 |

7.Разряды и подразряды зрительных работ

| Наименование помещений, оборудования, операций | Токарный станок | Карусельный станок |
| --- | --- | --- |
| #### Разряд и подразряд зрительных работ | IIв | IIв |

8.Результаты обследования

| № п/п | Код факто-ра |  | Наименование производственного фактора, единица измерения | ПДК, ПДУ, допусти-мый уровень | Дата прове-дения измере-ния | Фактический уровень производст-венного фактора | Величина отклонения (оценка) | Класс условий труда, степень вредности и опасн. | Продолжи-тельность воздействия, % раб.вр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая оценка по освещению |  | 26.10.07г |  |  | 3.1 |  |
|  |  |  | Оценка естественного освещения |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 4.67 |  | КЕО,% | 0,5 |  | 1,5 | - | 2 |  |
|  |  |  | Оценка искусственного освещения |  |  |  |  | 3.1 |  |
|  | 4.68 |  | Освещенность раб. пов., E, лк |  |  |  |  | 3.1 |  |
|  |  |  | Г – зона работы (токарный станок) | 1500/200* |  | 1500/120 | Ен/0,6Ен | 3.1 | 65 |
|  |  |  | Г – зона работы (карусельный станок) | 1500/200* |  | 750/150 | 0,5Ен/0,75Ено | 3.1 | 35 |
|  | 4.69 |  | Прямая блескость | Отсутсв. |  | Отсутств. | - | 2 |  |
|  | 4.71 |  | Пульсация освещенности, К п, % | 20/10** |  | 35-48/9 | >Кпно/- | 3.1 |  |
| * |  | В числителе приведено нормативное значение освещенности для комбинированного освещения ( с учетом использования ЛН в светильниках местного освещения), в знаменателе – в том числе от общего. |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  | В числителе приведено нормативное значение Кп для общего освещения в системе комбинированного, в знаменателе – для местного освещения. |  |  |  |  |  |  |  |

9.Заключение. Освещение не соответствует требованиям норм.

Общий класс по освещению –  3.1   .

10.Должность, фамилия, инициалы, подпись проводившего замеры

Науч. сотр. лаб. промосвещения                                         …………

11.Должность, фамилия, инициалы, подпись представителя администрации

объекта, на котором проводились измерения

Инженер ОТ и ТБ                                                                    …………

12. Зав. лабораторией промосвещения, к.т.н.        …………

Общая оценка условий освещения

Общая оценка условий труда по фактору «освещение» производится с учётом возможности компенсации недостаточности или отсутствия  естественного освещения путем создания благоприятных условий искусственного освещения и, при необходимости, компенсации ультрафиолетовой недостаточности в соответствии с таблицей 14 Руководства.

Если рабочее место имеет несколько рабочих позиций, оценка условий труда по параметрам световой среды производится в следующем порядке:

- на основании измеренных величин каждой рабочей позиции присваивается класс условий труда по естественному и по каждому показателю искусственного освещения;

- по хронометражу определяется относительное время работы ( в долях единицы) на каждой позиции;

- классам условий труда формально присваиваются следующие баллы: класс 2- 0,0, класс 3.1 – 1.0, класс 3.2 -2,0;

- определяется суммарное значение баллов путем умножения относительного времени пребывания на каждой позиции на баллы, соответствующие классу условий труда на данной позиции (раздельно для естественного и для каждого показателя искусственного освещения) и суммирования полученных произведений;

- итоговая оценка как для естественного, так и для каждого показателя искусственного освещения проводится на основании рассчитанной суммы баллов (G) следующим образом: класс 2, если 0 < =G < 0,5; класс 3.1, если 0,5 < =G < 1,5; класс 3.2, если  1,5 < =G < 2,0. Затем определяется класс и степень вредности для естественного освещения и отдельно для искусственного освещения в целом путем выбора показателя с наибольшей степенью вредности.

Окончательная оценка параметров световой среды по естественному и искусственному освещению проводится по критериям приведенным в таблице 14 Руководства и МУ «Оценка освещения рабочих мест».

Общая оценка условий освещения

| Оценка естественного освещения |  | Оценка искусственного освещения |  | Профилактическое ультрафиолетовое облучение работающих | Класс условий труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение | Класс условий труда | Определение | Класс условий труда |  |  |
| Достаточное | 2 | Соответствует нормам | 2 | - | 2 |
|  |  | Не соответствует нормам | 3.1 | - | 3.1 |
|  |  | Не соответствует нормам | 3.2 | - | 3.2 |
| Недостаточное | 3.1 | Соответствует нормам с учетом требований к повышению освещенности | 2* | - | 2 |
|  |  | Не соответствует нормам | 3.1 | - | 3.1 |
|  |  | Не соответствует нормам | 3.2 | - | 3.2 |
| Отсутствует | 3.2 | Соответствует нормам с учетом требований к повышению освещенности | 2* | Имеется- | 3.1 |
|  |  |  |  | Отсутствует |  |
|  |  | Не соответствует нормам | 3.1 | Имеется | 3.1 |
|  |  |  |  | Отсутствует | 3.2 |
|  |  | Не соответствует нормам | 3.2 | Имеется | 3.2 |
|  |  | Не соответствует нормам | 3.2 | Отсутствует | 3.2 |